血液/细胞/组织基因组DNA纯化试剂盒

离心柱型

目录号：GF2304

- 产品内容

| 产品组成 | GF2304 / (20 preps) | GF2304 / (100 preps) |
| --- | --- | --- |
| 溶液GA (Buffer GA) | 6 ml | 30 ml |
| 溶液BG (Buffer BG) | 15 ml | 60 ml |
| 蛋白酶K (20mg/ml) | 480 μl | 1.2 ml*2 |
| 漂洗液PW (Buffer PW) | 6 ml（使用前请先加入24 ml无水乙醇） | 30 ml（使用前请先加入120 ml无水乙醇） |
| 洗脱缓冲液TB (Buffer TB) | 15 ml | 30 ml |
| 吸附柱CG1 (Spin Columns CG1) | 20个 | 100个 |
| 收集管(2 ml) (Collection Tubes 2ml) | 20个 | 100个 |

- 选配试剂

红细胞裂解液（Red Cell Lysis Buffer货号：GF1201-01）；RNase A (10 mg/ml货号：GF0201-01)

- 储存条件

该试剂盒置于室温（15-25℃）干燥条件下，可保存12个月，更长时间的保存可置于2-8℃。2-8℃保存条件下，若溶液产生沉淀，使用前应将试剂盒内的溶液在室温放置一段时间，必要时可在37℃水浴中预热10min，以溶解沉淀。

- 产品简介

本试剂盒采用可以特异性结合DNA的离心吸附柱，和独特的缓冲液系统，能高效、专一吸附DNA，可有效去除杂质蛋白及细胞中其他有机化合物,用来提取多种细胞中的基因组DNA。不需要苯酚、氯仿等有机溶剂，安全方便；提取的基因组DNA片段大，纯度高，质量稳定可靠。根据不同的样本量和样本类型，可以提取的DNA产量范围为1-40μg。

使用本试剂盒回收的DNA可适用于各种常规操作，包括酶切、PCR、文库构建、Southern杂交等实验。

- 提取得率

| 材料 | 提取量 | DNA得率 |
| --- | --- | --- |
| 哺乳动物全血 | 100-400 μl | 3-10 μg |
| 禽类、两栖类全血 | 5-20 μl | 5-40 μg |
| 动物细胞培养液 | 106-107 cells | 5-30 μg |
| 动物组织 | 30 mg | 10-30 μg |

- 注意事项

1.样品应避免反复冻融，否则会导致提取的DNA片段较小且提取量也下降。

2.若溶液GA或溶液BG中有沉淀，可在37℃水浴中重新溶解，摇匀后使用。

3.所有离心步骤均为使用台式离心机，室温下离心。

- 操作步骤

使用前请先在漂洗液PW中加入无水乙醇，加入体积请参照瓶上的标签。

1.处理材料

a.如样本为血液，可直接使用200μl新鲜、冷冻或加入各种抗凝剂的血液，不足200μl可加溶液GA补足；

注意：如需处理更大体积血液，如300μl-1ml，应按以下步骤操作：在样品中加入3倍体积红细胞裂解液（例如，300μl血液加入900μl红细胞裂解液），颠倒混匀，室温放置5min，期间再颠倒混匀几次。10000rpm(~11,500×g)离心1min（若离心机最高转速不允许，可3000rpm(~3,400×g)离心5min），吸去上清，留下白细胞沉淀，加200μl溶液GA，振荡至彻底混匀。

b.如果处理血样为禽类、鸟类、两栖类或更低级生物的抗凝血液，其红细胞为有核细胞，因此处理量5-20μl，可加溶液GA补足200后进行下面的裂解步骤。

c.贴壁培养的细胞应先处理为细胞悬液，然后10,000rpm(~11,200×g)离心1min，倒尽上清，加200μl溶液GA，振荡至彻底悬浮。

d.动物组织（脾组织用量应少10mg）应先打碎处理为细胞悬液，然后10,000rpm(~11,200×g)离心1min，倒尽上清，加200μl缓冲液GA，振荡至彻底悬浮。

注意：如果需要去除RNA，可加入40μl RNase A（10mg/ml）溶液（客户自备，目录号：GF0201-01），

振荡15sec，室温放置5min。

2.加入20μl Proteinase K溶液，混匀。

a.提取血液基因组时，加入Proteinase K，混匀，即可继续进行下一步。

b.提取细胞基因组时，加入Proteinase K，混匀，即可继续进行下一步。

c.提取组织基因组时，加入Proteinase K混匀后，在56℃放置，直至组织溶解，简短离心以去除管盖内

壁的水珠，再进行下一步骤。

注意：不同组织裂解时间不同，通常需1-3h即可完成（鼠尾需要消化过夜），每小时颠倒混合样品2-3次，用水浴振荡器也可。

3.加入200μl溶液BG，充分颠倒混匀，70℃放置10min,溶液应变清亮，简短离心以去除管盖内壁的水珠。

注意：加入溶液BG时可能会产生白色沉淀，一般70℃放置时会消失,不会影响后续实验。如溶液未变清亮，说明细胞裂解不彻底，可能导致提取DNA量少和提取出的DNA不纯。当血液体积 ≤200μl且没有采用红细胞裂解处理，或是样本储存条件不佳，水浴后颜色可能为深褐色，注意溶液中没有团块等沉淀。

4.加入200μl无水乙醇，充分振荡混匀15sec，此时可能会出现絮状沉淀，简短离心以去除管盖内壁的水珠。

5.将上一步所得溶液和絮状沉淀都加入一个吸附柱CG1中（吸附柱放入收集管中），12,000rpm(~13,400×g)离心30sec，倒掉废液，将吸附柱CG1放回收集管中。

6.向吸附柱CG1中加入300μl溶液BG，12,000rpm(~13,400×g)离心30sec，倒掉废液，将吸附柱CG1放入收集管中。

7.向吸附柱CG1中加入700μl漂洗液PW（使用前请先检查是否已加入无水乙醇），12,000rpm(~13,400×g)离心30sec，倒掉废液，将吸附柱CG1放入收集管中。

8.重复操作步骤7。

9.将吸附柱CG1放回收集管中，12,000rpm(~13,400×g)离心2min，倒掉废液。将吸附柱CG1置于室温放置数分钟，以彻底晾干吸附材料中残余的漂洗液。

注意：这一步的目的是将吸附柱中残余的漂洗液去除，以免影响后续的酶反应（酶切、PCR等）实验。

10.将吸附柱CG1转入一个干净的离心管中，向吸附膜的中间部位悬空滴加50-200μl洗脱缓冲液TB，室温放置2-5min，12,000rpm(~13,400×g)离心2min，将溶液收集到离心管中。

注意：洗脱液体积不应少于50μl，体积过小影响回收效率。洗脱液的pH值对于洗脱效率有很大影响。若用ddH2O做洗脱液应保证其pH值在7.0-8.5范围内，pH值低于7.0会降低洗脱效率；DNA产物应保存在-20℃，以防DNA降解。为增加基因组DNA的得率，可将离心得到的溶液再加入吸附柱CG1中,室温放置2min，12,000rpm(~13,400×g)离心2min。